- ООО «ПОЛИМЕРМАШ ГРУПП»

- ПРИБОР

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРЕДЕЛА ХРУПКОСТИ

- ПАСПОРТ

650.202 ПС

- Россия, 197375, С-Петербург, Озерковсий пр. , д.38

- Тел.факс (812) 304-38 96   iplap@mail.ru    www.polimermash.narod.ru

- Содержание

стр.

1.   Общие сведения об изделии и его назначение 			3

2.   Технические характеристики						3

3.   Комплект поставки							4

4.   Устройство и принцип работы прибора и его составных частей	4

5.   Подготовка прибора к монтажу 					5

6.   Монтаж									5

7.   Подготовка прибора к работе и порядок работы			6

8.   Свидетельство о приемке						7

9.   Правила хранения и транспортирования				7

10. Методы и средства поверки.                                                                 7

11. Свидетельство о консервации						8

12. Гарантии изготовителя							8

ПРИЛОЖЕНИЕ:                          Рис.1, 2, 3.

1. Общие сведения об изделии и его назначение

1.1. Прибор для определения температурного предела хрупкости   резины, индекс 650.202, выпущенный ООО «Полимермаш Групп» , заводской номер _______ предназначен для определения температурного предела хрупкости резины – самой низкой температуры, при которой резина в условиях испытания не разрушается.

1.2. Температура хрупкости служит для сравнительной характеристики резины и не является нижним пределом рабочих температур изделия.

1.3.   Прибор соответствует ГОСТ 7912 и  ИСО / Р 812.

1.4. Прибор может быть использован (при замене головки с зажимным устройством) для испытания пластмасс по ГОСТ 16782 (ИСО 974) «Пластмассы, метод определения температуры хрупкости при ударе» и ПВХ по ГОСТ 5960-72.

Метод устанавливает определение температуры, при которой пластмассы с температурой хрупкости ниже 20◦С, не являющиеся жесткими при обычной температуре окружающей среды, становятся хрупкими и разрушаются в заданных условиях деформации.

1.5. Образец для испытания должен иметь форму полосок с размерами, указанными  в таблице 1.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики прибора приведены  в  табл.1.

- Таблица 1

| Наименование параметра | ГОСТ 7912 | ГОСТ 16782 |
| --- | --- | --- |
| - Количество одновременно испытываемых образцов, шт. | 4 | 4 |
| 2. Размеры испытываемого образца, мм: длина ширина толщина | от 25 до 45 6 ± 0,5 2 ± 0,2 | 20±0,25 2,5±0,05 1,6±1,0 |
| - 3. Крепление образцов. | консольное | консольное |
| 4. Удар за счёт боевой пружины сжатия |  |  |
| 5. Расстояние от опоры до места приложения усилия, мм | 8±0,5 | 3,6±0,1 |
| 6. Расстояние взведённого ударника до образца, мм | 25±2 | 25±2 |
| 7. Радиус ударника, мм | +0,1 1,6 - 0,2 | 1,6±0,1 |
| 8. Скорость движения ударника при изгибе образца, м/с | 2,00,2 | 2,00,2 |
| 9. Усилие пружины во взведённом состоянии, кг | 11,5±0,5 | 11,5±0,5 |
| 10. Температура испытания, º С | до (-75) | до (-100) |
| 11. Хладоагент – смесь спирта с сухим льдом ( твёрдая углекислота ) |  |  |
| 12. Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 375 180 700 | 375 180 700 |
| 13. Масса прибора, кг | 27,0 | 27,0 |

3. Комплект поставки

3.1. Комплектность поставки приведена в табл. 2

- Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Габ. размеры | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 650.202.00.00.000 | Прибор для определения температурного предела хрупкости резины | 1 | 375×180×700 | 27,0 |
| 650.202 ПС 650.202.00.00.205 | # Документация Паспорт Чертеж пружины | 1 1 |  |  |
|  | Принадлежности Головка с зажимами по ГОСТ 7912 Головка с зажимом по ГОСТ 16782 Пружина плоская(запасная) Термометр низкоградусный, тип СП-100 Ключ S = 32 | - - 1 1 1 |  |  |

- 4. Устройство и принцип работы прибора и его составных частей

Прибор для определения температурного предела хрупкости  резины состоит из следующих основных узлов (см. рис 1):

стойки, ударного механизма, трубы  с опорой  и термососуда.

## Стойка

Стойка состоит из сварной плиты, в которой жестко закреплена труба, с направляющей. По направляющей перемещается ударный механизм. На трубе закреплен кронштейн с роликом, через который перекинут трос. Один конец троса крепится к ударному механизму, а на другом подвешен груз  для баланса.

На плите шарнирно закреплен хомут, который фиксирует термососуд. Хомут может поворачиваться, благодаря чему термососуд становится легкосъемным.

## Ударный механизм

Ударный механизм смонтирован на корпусе. Корпус прикреплен к тросу и сбалансирован грузом. Перемещение механизма осуществляется при помощи рукояток. Боек закреплен в штоке на резьбе и затянут гайкой, что позволяет регулировать ход бойка и его положение.

При взведенном положении шток удерживается при помощи собачки.

Подъем штока и взвод пружины осуществляется автоматически поворотом рукоятки. После взвода пружины рукоятку повернуть в нижнее положение, во избежание удара по руке.

Удар по образцу осуществляется после нажатия на собачку.

Боек скошен под углом 12º30' и закруглен радиусом 1,6 мм. В любом положении ударный механизм может быть укреплен при помощи стопорного винта.

## Труба с опорой

Для закрепления образца при испытании прибор снабжен опорой. При помощи текстолитовой трубы  к ударному механизму прикрепляется опора.

Прибор укомплектован опорой для консольного крепления четырех образцов       ( см. рис.2)

Опора снабжена винтовым прижимом, который удерживает образцы при ударе.

При разрушении образцов, в целях непопадания их осколков в термососуд, к опоре прикрепляется стакан, поворачивающийся на 90º. Фиксация от самопроизвольного поворота стакана осуществляется плоской пружиной.

## Термососуд

Для замораживания образца прибор снабжается термососудом, который установлен на плите прибора и представляет собой пустотелую металлическую колбу (сосуд Дьюара), помещенную в кожух.

Для перемешивания охладительной смеси применяется мешалка.

- 5. Подготовка прибора к монтажу

5.1. Доставленный на место прибор, распаковывается с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не повредить окрашенные поверхности и механизмы.

5.2. Проверить состояние прибора после распаковки путем осмотра.

5.3. Произвести расконсервацию прибора, консервационное покрытие следует снимать мягкой ветошью, смоченной в бензине.

5.4. Проверить комплект поставки в соответствии с настоящим паспортом и подробно ознакомиться с устройством прибора, его работой и монтажом.

5.5. Перед монтажом проверить место монтажа и соответствие выбранного места удобству работы на приборе и обслуживанию его.

- 6. Монтаж

6.1. Прибор монтируется на любом столе, способном выдержать нагрузку в 27 кг без деформации.

6.2. При установке прибора на столе проверяется горизонтальность стола и его плоскостность, обеспечивающую устойчивое положение прибора. По отверстиям в  плите производится разметка отверстий под крепежные болты. Сверлятся в столе отверстия ø13 мм.

6.3. Прибор крепится к столу болтами и гайками М12 (4 шт.). При необходимости положение машины и ее устойчивость на столе выверяется резиновыми и другими прокладками.

7. Подготовка прибора к работе и порядок работы

7.1. Порядок испытания образцов резины должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7912, пластмассы в соответствии с ГОСТ 16872.

7.2. Замерить толщину образца толщиномером  индикаторным по ГОСТ  11358  с ценой деления 0,01 мм.

7.3. Боек в крайнем нижнем положении должен быть ниже рабочей плоскости опоры  на 6±1 мм. Регулировку производить путем ввинчивания или вывинчивания бойка из штока, для чего необходимо снять текстолитовую трубку и освободить контргайку (см. рис. 3).

7.4. Проверить надежность крепления опоры с текстолитовой трубой.

7.5. Проверить смазку прибора.

7.6. Проверить работу боевой пружины и надежность крепления резиновых образцов. После этого установить сосуд с охладительной смесью и довести температуру до такой величины, при которой предполагается наступление хрупкости резины.  Установить образцы и произвести испытание их на хрупкость.

7.7. Уровень жидкости над образцами должен быть не менее 25 мм.

7.8. В процессе испытания охлаждающую смесь периодически перемешивать мешалкой.

7.9. Допускаемое отклонение от заданной температуры при испытании резиновых образцов не должно превышать     ± 1 ºC при температуре до (-40) ºC и ± 1,5ºC при температуре от (-41) ºC до  (-75) ºC, при испытании образцов из пластмассы температуру теплопередающей среды следует поддерживать с точностью ± 0,5◦С.

7.10. Испытания проводятся в соответствии с разделом  2 ГОСТ 7912 для резиновых образцов и раздела 8 ГОСТ 16782 – для пластмассовых образцов.

- 8. Свидетельство о приемке

Прибор для определения температурного предела хрупкости  резины, индекс 650.202,  заводской номер _____________________ , соответствует технической

документации, признан   годным к эксплуатации.

М. П.        Личные подписи                                     Дата выпуска

или оттиски  личных

клейм лиц, ответственных

за приемку

- 9. Правила хранения и транспортирования

9.1. После окончания испытания охлаждающую смесь из термососуда удалить и протереть насухо. Для того, чтобы снять сосуд необходимо отпустить фиксатор и повернуть хомут вокруг оси.

Ударный механизм вместе с опорой опустить в крайнее нижнее положение, при этом боевая пружина должна быть опущена (боек будет находиться в крайнем нижнем положении). Прибор должен храниться закрытый чехлом.

9.2. В случае длительного хранения прибора рекомендуется поверхности без покрытия смазать антикоррозионной смазкой.

Прибор должен храниться в сухом проветриваемом помещении при влажности не более 80% и температуре не ниже +5 ºC.

9.3. Транспортирование прибора на значительные расстояния разрешается только упакованным - в ящик.

9.4. Перед транспортированием прибора снять с него термососуд и градусник и упаковать их в заводскую упаковку.

- 10. Методы и средства поверки.

10.1. Поверка должна производится на соответствие требованиям раздела 1а ГОСТ 7912 и раздела 5 ГОСТ 16782 и таблицы 1 паспорта  650.202.ПС стандартными средствами измерений прошедшими метрологическую экспертизу и обеспечивающими необходимую точность измерений.

Скорость движения ударника проверяется путём измерения усилия пружины во взведённом состоянии   Р2 =11,5 кг, h2 = 411 мм.

10.2.  Межповерочный интервал  устанавливается от 1 до 3 лет в зависимости от условий эксплуатации региональной метрологической службой.

- 11. Свидетельство о консервации

Прибор для определения температурного предела хрупкости  резины, индекс 650.202, заводской номер _____________________ , подвергнут консервации на заводе-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным в технической документации сроком до 5 лет.

По истечении срока консервации прибор подлежит расконсервации и повторной консервации.

При расконсервации детали и узлы промываются уайт-спиритом или бензином, протираются хлопчатобумажными салфетками и просушиваются.

При консервации прибора на длительное время необходимо:

произвести внешний осмотр прибора;

восстановить поврежденные места окраски;

все металлические части прибора, не имеющие антикоррозионного покрытия, предохранить путем нанесения тонкого слоя бескислотной смазки.

Вариант временной защиты прибора – В3-1, ГОСТ 9.014-78.

- Дата консервации __________________________________

- Срок консервации __________________________________

Консервацию произвел______________________(подпись)   М. П.

- Прибор после консервации принял____________(подпись)

- 12. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технической документации в течении 12 месяцев со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также при условии выполнения технического обслуживания и плановых работ в сроки и объемах, предусмотренных системой ППР.

Гарантийные сроки эксплуатации на комплектующие изделия согласно сопроводительной документации поставщиков.